## Sheet1
拟购医疗设备调研表
拟购医疗设备编号 | 20250017 |  | 拟购医疗设备名称 | 生化免疫流水线
医疗设备需求 | （一）样品处理系统1.单轨道处理速度≥1200管/小时。2.样本运输采用 RFID 技术。3.单个样本架进样模块处理能力≥900管/小时。4.支持急诊样本优先处理。5.单模块离心速度≥400管/小时。6.单个去盖模块处理能力≥900管/小时。7.具备360度螺旋开盖方式，且具备气溶胶污染防护措施。8.单个封膜或加盖速度≥900管/小时。9.单个在线冰箱容量≥13000 管。（二）生化分析模块1.单个生化分析仪检测速度：光学速度≥1800测试/小时，电解质（ISE）速度≥600测试/小时。2.同时分析项目数：单模块≥70项。3.最大试剂位≥140个，具备不停机装/卸载试剂功能。4.最小反应总体积≤80μL。5.检测波长数量≥12个。6.配套生化常规项目数量≥70项。7.生化试剂测试通道全开放。8.急诊检测响应时间≤1.5分钟。（三）免疫发光模块1.单模块检测速度≥450测试/小时。2.单模块冷藏试剂位数量≥45个。3.支持不停机添加试剂或反应杯。4.具备液面检测、空吸检测、防撞检测、凝块检测功能。5.可检测免疫项目数≥65项。6.具备急诊插入功能。（四）数据信息管理系统1.具备样本数据信息管理系统（含相关服务器硬件），能与院方的LIS系统连接管理。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件）。
设备是否使用配套耗材或试剂（专机专用或通用），如有请填写《医疗设备耗材试剂价格汇总表》。
设备是否需要采取防护措施或特殊使用要求：
设备操作人员配备要求：
设备所需水电配套设施要求： |  |  | 设备安置场所要求：
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在医疗设备推荐书中一并提供，并通过电子邮件发送至茂名市电白区人民医院器械设备股邮箱（dbqrmyysbk@163.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。